Документ предоставлен КонсультантПлюс

СРАВНЕНИЕ

| "МУК 2.6.1.3732-21. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 28.12.2021) | "МУК 2.6.1.3829-22. 2.6.1. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 23.12.2022) |
| --- | --- |
| См. Оглавление |  |
| Утверждаю Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю.ПОПОВА 28 декабря 2021 года 2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 2.6.1.3732-21 Методические указания разработаны ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Роспотребнадзора (Голиков В.Ю., Чипига Л.А., Водоватов А.В., Шацкий И.Г., Барковский А.Н.). | Утверждаю Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю.ПОПОВА 23 декабря 2022 года 2.6.1. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 2.6.1.3829-22 1. Разработаны ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Роспотребнадзора (И.Г. Шацкий, А.В. Водоватов, А.Н. Барковский, Л.А. Чипига). |
|  | 2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 23 декабря 2022 г. 3. МУК 2.6.1.3829-22 введены взамен МУК 2.6.1.3732-21 "Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.12.2021. |
| I. Область применения 1.1. Настоящие методические указания (далее - МУК) устанавливают порядок проведения радиационного (дозиметрического) контроля рентгеновского излучения в медицинских организациях и интерпретацию результатов измерений для оценки соответствия условий труда различных групп облучаемых лиц требованиям радиационной безопасности. | I. Область применения 1.1. Настоящие методические указания (далее - МУК) устанавливают порядок проведения радиационного (дозиметрического) контроля рентгеновского излучения в медицинских организациях и интерпретацию результатов измерений для оценки соответствия условий труда и жизнедеятельности различных групп облучаемых лиц требованиям радиационной безопасности. |
| 1.2. МУК распространяются на измерение значения мощности дозы рентгеновского излучения с энергией до 250 кэВ. 1.3. МУК предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы организациями, осуществляющими радиационный контроль. 1.4. МУК носят рекомендательный характер. # II. Общие положения 2.1. Дозиметрический контроль проводится в следующих случаях: | 1.2. МУК распространяются на измерение значения мощности дозы рентгеновского излучения медицинских рентгеновских аппаратов. 1.3. МУК предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы организациями, осуществляющими радиационный контроль. 1.4. МУК носят рекомендательный характер. # II. Общие положения 2.1. Дозиметрический контроль проводится в следующих случаях: |
|  | - в рамках радиационного контроля (рекомендуется не реже, чем раз в два года) при проведении производственного контроля <1>; -------------------------------- <1> Пункты 8.4, 8.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 N 8 (зарегистрировано Минюстом России 19.03.2003, регистрационный N 4282) (далее - СанПиН 2.6.1.1192-03). |
| - оформление санитарно-эпидемиологического заключения; - приемка кабинета в эксплуатацию; |  |
| - изменение условий эксплуатации кабинета; - после проведения ремонта рентгеновского аппарата с заменой рентгеновской трубки или генератора; | - в рамках внепланового радиационного контроля при изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета (например, изменение назначения кабинета и/или смежных помещений, замена рентгеновской трубки, защитных средств, при аварийных ситуациях). |
| - в плановом порядке или после любой нештатной ситуации (например, после аварийной ситуации). |  |
| 2.2. Дозиметрический контроль в помещениях различного назначения и на прилегающей территории проводится с целью определения соответствия реальных значений мощностей доз рентгеновского излучения при эксплуатации рентгеновского аппарата значениям допустимой мощности эффективной дозы (далее - ДМЭД). 2.3. Измерение мощности дозы при проведении дозиметрического контроля проводится: - на рабочих местах персонала (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория); | 2.2. Дозиметрический контроль в помещениях различного назначения и на прилегающей территории проводится с целью определения соответствия реальных значений мощностей доз рентгеновского излучения при эксплуатации рентгеновского аппарата значениям допустимой мощности эффективной дозы (далее - ДМД). 2.3. Измерение мощности дозы при проведении дозиметрического контроля проводится: - в помещении рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом <2> (например, на рабочих местах персонала); |
|  | -------------------------------- <2> Приложение 5 СанПиН 2.6.1.1192-03. |
| - в смежных помещениях по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета (например, кабинет врача, лестничные площадки, коридоры, комнаты ожидания, туалеты, кладовые); | - в смежных помещениях по вертикали и горизонтали с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом (например, кабинет врача, лестничные площадки, коридоры, комнаты ожидания, туалеты, кладовые, помещения сторонних организаций, палаты); |
| - на территории, прилегающей к процедурному рентгеновскому кабинету; | - на территории, прилегающей к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом; |
| - в больничных палатах при использовании нестационарных аппаратов; | - в больничных палатах при использовании передвижных рентгеновских аппаратов. |
|  | 2.4. Дозиметрический контроль проводится с соблюдением правил по охране труда. 2.5. Порядок проведения измерений и обработки результатов измерений изложены в главах V и VI соответственно. 2.6. Порядок оценки полученных результатов измерений изложен в главах VII и VIII. |
| - в смежных помещениях сторонних организаций (например, офисы, административные помещения, торговые залы). 2.4. Измерения проводят по методикам, утвержденным в установленном порядке, аккредитованные на данные измерения испытательные лаборатории <1>. -------------------------------- <1> Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". |  |
| # III. Подготовка персонала 3.1. Персонал допускается к проведению измерений при соответствии квалификации сотрудника требованиям, предъявляемым к данному виду работ. К проведению работ, связанных с использованием источников ионизирующего излучения, допускают персонал группы А <2>, прошедший инструктаж по радиационной безопасности и оснащенный средствами индивидуальной защиты (рентгенозащитный фартук) и индивидуальным дозиметром. | # III. Подготовка персонала 3.1. Персонал допускается к проведению измерений при соответствии квалификации сотрудника требованиям, предъявляемым к данному виду работ. К проведению работ, связанных с использованием источников ионизирующего излучения, допускают персонал группы А, прошедший инструктаж по радиационной безопасности, оснащенный индивидуальными дозиметрами и в предусмотренных случаях средствами индивидуальной защиты (например, рентгенозащитный фартук). |
| -------------------------------- <2> СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 N 47 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14.08.2009, регистрационный N 14534); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный N 18115), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 43 "О внесении изменений в отдельные санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности" (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный N 30309). |  |
| Дозиметрический контроль проводит персонал, имеющий опыт работы с данным оборудованием и освоивший соответствующие методики измерений и обработки полученных результатов. | Дозиметрический контроль проводит персонал, имеющий опыт радиационного контроля данного типа медицинского рентгеновского аппарата, освоивший соответствующие методики измерений и обработки полученных результатов и обученный работе со средствами измерения. |
| 3.2. При проведении контроля администрация медицинской организации обеспечивает свободное перемещение сотрудников, осуществляющих контроль, по всем контролируемым помещениям (территории). | 3.2. При проведении контроля администрация медицинской организации организует доступ и обеспечивает свободное перемещение сотрудников, осуществляющих контроль, по всем контролируемым помещениям (территории). |
| 3.3. Контроль проводится в присутствии персонала, обслуживающего рентгеновский аппарат. # IV. Средства измерений и вспомогательное оборудование <3> | 3.3. Контроль проводится в присутствии персонала, эксплуатирующего и/или обслуживающего рентгеновский аппарат. # IV. Средства измерений и оборудование |
| -------------------------------- <3> Примечание: допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, не уступающих указанным в главе IV по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую погрешность измерения. |  |
| 4.1. Мощность дозы измеряют средствами измерения, градуированными в единицах мощности поглощенной дозы в воздухе (далее - МПД) или мощности амбиентной дозы (далее - МАД). В диапазоне энергий рентгеновского излучения от 15 до 250 кэВ допускается проводить измерения приборами, градуированными в единицах мощности кермы в воздухе, без потери точности измерений. | 4.1. Мощность дозы измеряют средствами измерения, градуированными в единицах мощности поглощенной дозы в воздухе (далее - МПД) или мощности амбиентного эквивалента дозы (далее мощность амбиентной дозы - МАД). 4.2. Используют средства измерения, предназначенные для измерения мощности дозы рентгеновского излучения, с энергией регистрируемого излучения в диапазоне от 20 кэВ до не менее 250 кэВ. |
|  | Допускается применение средств измерений, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам. |
| 4.2. Для измерений мощности дозы используют средства измерения, обладающие характеристиками, указанными в табл. 1 Таблица 1 Технические и метрологические характеристики средств измерений при нормальных условиях эксплуатации Наименование характеристики; Диапазон значений. Мощность поглощенной дозы в воздухе, мощность амбиентной дозы; 0,1 - 1000 мкГр/ч (мкЗв/ч). Энергия рентгеновского излучения; 15 - 250 кэВ. Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы; +/- 20%. Тип детектора; Сцинтилляционный, ионизационная камера, газоразрядный счетчик. Дополнительная погрешность за счет энергетической зависимости чувствительности детектора в диапазоне регистрируемых энергий фотонов; Не более +/- 30%. Дополнительная погрешность за счет анизотропии чувствительности детектора; В угле +/- 90° не более +/- 30%. |  |
| 4.2. Используемые средства измерений проходят поверку согласно утвержденной методике. По результатам поверки оформляются сведения о поверке средства измерения. | 4.3. Используемые средства измерений проходят поверку согласно утвержденной методике. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений <3>. |
| -------------------------------- <4> Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; приказ Минздрава России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". 4.3. Измерения мощности дозы проводят с тканеэквивалентными (водными) фантомами следующих размеров для имитации рассеянного от пациента излучения: - в рентгенодиагностических кабинетах общего назначения, в рентгенотерапевтических кабинетах, а также при контроле палатных рентгеновских аппаратов: 250 x 250 x 150 мм; - во флюорографических кабинетах: 250 x 250 x 75 мм; - в ангиографических кабинетах: 250 x 250 x 225 мм; - в рентгеностоматологических кабинетах - диаметром 150 и высотой 200 мм; - в кабинетах маммографии - со штатными фантомами к рентгеновскому аппарату (допускается использование в качестве фантома пакета из пластика объемом 200 мл, заполненного водой); - в кабинетах компьютерной томографии и остеоденситометрии - со штатными фантомами, входящими в комплект аппарата. # V. Порядок проведения дозиметрического контроля 5.1. Проводят подготовку используемых средств измерений к работе. 5.2. Определяют и фиксируют параметры окружающей среды в месте выполнения измерений: температуры, давления и влажности воздуха. Измерение значений температуры, давления и влажности выполняют согласно эксплуатационной документации на соответствующие средства измерений. 5.3. Контролируемый рентгеновский аппарат подготавливают к работе: | -------------------------------- <3> Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". 4.4. Измерения мощности дозы проводят с использованием тканеэквивалентных (водных) фантомов следующих размеров для имитации рассеянного от пациента излучения: - в рентгенодиагностических кабинетах общего назначения, в рентгенотерапевтических кабинетах, а также при контроле палатных рентгеновских аппаратов - 250 x 250 x 150 мм; - во флюорографических кабинетах - 250 x 250 x 75 мм; - в ангиографических кабинетах - 250 x 250 x 225 мм; - в рентгеностоматологических кабинетах - диаметром 150 и высотой 200 мм; - в кабинетах маммографии - со штатными фантомами к рентгеновскому аппарату (допускается использование в качестве фантома пакета из пластика объемом 200 мл, заполненного водой); - в кабинетах компьютерной томографии и остеоденситометрии - со штатными фантомами, входящими в комплект аппарата. # V. Порядок проведения дозиметрического контроля 5.1. Проводят подготовку используемых средств измерений к работе. 5.2. Определяют и фиксируют факторы, которые вносят вклад в неопределенность результата измерений согласно технической документации (далее - ТД) на средство измерения, в месте выполнения измерений, в том числе (но не ограничиваясь) температуру, давление и влажность воздуха, мощность дозы природного фона. 5.3. Контролируемый рентгеновский аппарат подготавливают к работе: |
| - проверяют и выставляют толщину общего фильтра, соответствующую значениям, указанным в эксплуатационной документации на аппарат; |  |
| - выставляют стандартные значения анодного напряжения соответствующие значениям, указанным в табл. 2; | - устанавливается стандартное значение анодного напряжения <4>; |
|  | -------------------------------- <4> Таблицы 4.1, 9.1 СанПиН 2.6.1.1192-03. |
| - выставляют минимальные значения анодного тока (но не менее 2 мА при рентгеноскопии) при максимальных значениях экспозиции, обеспечивающие достоверность результатов измерения мощности дозы; | - устанавливается значение силы анодного тока не менее 2 мА (для рентгеновских аппаратов, у которых отсутствует техническая возможность использования анодного тока не менее 2 мА, устанавливается максимально возможный анодный ток в соответствии с ТД на аппарат); |
|  | - устанавливается значение экспозиции, позволяющее провести измерения рентгеновского излучения согласно ТД используемого средства измерения при выполнении требований, указанных в пп. 5.18 - 5.19; - устанавливается количество фильтров и общая толщина фильтрации, соответствующие выбранным значениям уставок согласно ТД на аппарат; |
| - располагают фантомы на месте пациента. | - располагаются фантомы на месте пациента. |
| Таблица 2 Стандартные значения рабочей нагрузки и анодного напряжения при проведении радиационного контроля N пп; Рентгеновская аппаратура <*>; Рабочая нагрузка W, (мА·мин)/нед.; Анодное напряжение, кВ. 1; 2; 3; 4. 1; Флюорографический аппарат с люминесцентным экраном и оптическим переносом изображения (пленочный или цифровой); 1000; 100. 2; Флюорографический аппарат со сканирующей линейкой; 1000; 100. 3; Флюорографический малодозовый аппарат с усилителем рентгеновского изображения (далее - УРИ), прибор с зарядовой связью (далее - ПЗС-матрица) и цифровой обработкой изображения; 70; 100. 4; Рентгенодиагностический аппарат общего назначения (пленочный или цифровой); 1000; 100. 5; Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур; 1000; 100. 6; Ангиографический аппарат, хирургический передвижной аппарат с УРИ; 300; 100. 7; Рентгеновский компьютерный томограф:. 8; - до 8 линеек детекторов; 2000; 140. 9; - от 8 до 320 линеек детекторов; 7000; 140. 8; Палатный рентгеновский аппарат; 100; 90. 9; Рентгеноурологический аппарат; 400; 90. 10; Рентгеновский аппарат для литотрипсии; 200; 90. 11; Маммографический аппарат (пленочный или цифровой); 300; 35. 12; Рентгеновский аппарат для планирования лучевой терапии (симулятор); 200; 100. 13; Аппарат для близкодистанционной рентгенотерапии; 3000; 100. 14; Аппарат для дальнедистанционной рентгенотерапии; 3000; 300. 15; Остеоденситометр для всего тела; 200; Номинальное. 16; Дентальный аппарат для внутриротовых снимков с пленочным приемником; 200; 70. 17; Дентальный аппарат для внутриротовых снимков цифровой (радиовизиограф); 40; 70. 18; Дентальный аппарат для панорамных снимков; 200; 90. 19; Дентальный рентгеновский компьютерный томограф; 200; 120. 20; Микрофокусный рентгеновский аппарат; 10; 150. Примечание: <*> Для рентгеновских аппаратов, не вошедших в таблицу, W рассчитывается по значению фактической экспозиции при стандартизированных значениях анодного напряжения. Для аппаратов, в которых максимальное анодное напряжение меньше указанного в таблице, при расчетах и измерениях необходимо использовать максимальное напряжение, указанное в технической документации на аппарат.. |  |
| 5.4. На приемнике изображения устанавливают световое поле с помощью диафрагмы размерами 200 x 200 мм или меньших размеров таким образом, чтобы пучок рентгеновского излучения полностью перекрывался фантомом. | 5.4. На приемнике изображения устанавливают с помощью диафрагмы, входящей в состав контролируемого рентгеновского аппарата, световое поле таким образом, чтобы пучок рентгеновского излучения полностью перекрывался фантомом. |
|  | 5.5. Дозиметрический контроль проводится: - в помещении рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом <5> (например, на рабочих местах персонала) согласно п. 5.6; -------------------------------- <5> Приложение 5 СанПиН 2.6.1.1192-03. - в смежных помещениях по вертикали и горизонтали с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом (например, кабинет врача, лестничные площадки, коридоры, комнаты ожидания, туалеты, кладовые, помещениях сторонних организаций, палаты) и на территории, прилегающей к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, согласно пп. 5.10 - 5.13; - в больничных палатах при использовании передвижных рентгеновских аппаратов согласно п. 5.16. 5.6. При дозиметрическом контроле в помещениях рентгеновского кабинета, где расположены хирургические, флюорографические, маммографические, дентальные и другие специализированные медицинские рентгеновские аппараты, измерения проводят на рабочих местах, т.е. на участках фактического нахождения персонала во время проведения рентгенологических процедур с использованием стационарных и передвижных средств защиты, а также в смежных помещениях, согласно пп. 5.10 - 5.13. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе |
| 5.5. Дозиметрический контроль на рабочих местах персонала в процедурной рентгеновского кабинета непосредственно около рентгеновского аппарата проводится на участках размерами 60 x 60 см при вертикальном и горизонтальном положениях поворотного стола-штатива. 5.6. При дозиметрическом контроле во флюорографических кабинетах, не оборудованных комнатой управления, измерение мощности дозы проводят на расстоянии 20 см от поверхности защитной кабины и флюорографической камеры. Расстояние между точками измерений в горизонтальной плоскости выбирают не более 50 см. | 5.7. Дозиметрический контроль на рабочих местах персонала по п. 5.6, находящихся в помещении рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, проводится на участках размерами 60 x 60 см при вертикальном и горизонтальном положениях поворотного стола-штатива. 5.8. При дозиметрическом контроле во флюорографических кабинетах по п. 5.6, не оборудованных комнатой управления, измерения проводят на расстоянии 20 см от поверхности защитной кабины, флюорографической камеры и на расстоянии 60 см от кожуха рентгеновской трубки. Расстояние между точками измерений в горизонтальной плоскости выбирают не более 50 см. |
| 5.7. Измерения по п. 5.5 и п. 5.6 проводят в точках, расположенных на двух высотах над уровнем пола: | 5.9. Измерения по п. 5.7 и п. 5.8 проводят в точках, расположенных на следующих высотах над уровнем пола: |
| - середина торса вертикально стоящего человека (часть тела, защищенная фартуком) - 100 см +/- 20 см; |  |
| - голова - шея вертикально стоящего человека (часть тела, не защищенная фартуком) - 160 см +/- 20 см. | - голова - шея человека в положении стоя - 160 см +/- 20 см; |
|  | - грудь человека в положении стоя - 120 см +/- 20 см; - нижняя часть живота, гонад человека в положении стоя - 80 см +/- 20 см; - ноги человека в положении стоя - 30 см +/- 20 см. |
| В каждой точке проводят не менее 3-х измерений, а для оценки полученных результатов используют среднее арифметическое значение мощности дозы в данной точке. | Измерения в каждой точке осуществляются согласно пп. 5.17 - 5.19. |
| 5.8. В помещениях, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, измерения проводят на высоте 100 см при реально используемом направлении прямого пучка рентгеновского излучения: - в помещениях, расположенных над и под процедурной рентгеновского кабинета, в точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; | 5.10. В помещениях, смежных с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, измерения проводят при реально используемом направлении прямого пучка рентгеновского излучения: - в помещениях, расположенных над помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, - на высоте 80 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; - в помещениях, расположенных под помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, - на высоте 120 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; |
| - в помещениях, смежных по горизонтали, и вдоль наружной стены процедурной рентгеновского кабинета - на расстоянии 10 см от стены по всей ее длине с шагом 1 - 2 м. | - в помещениях, смежных по горизонтали, и вдоль наружной стены помещения рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом - вплотную к стенам на высоте 100 +/- 20 см по всей длине стены с шагом 1 - 2 м. |
|  | Измерения в каждой точке осуществляются согласно пп. 5.17 - 5.19. |
| 5.9. Измерения мощности дозы проводятся на стыках защитных ограждений, у дверных проемов, смотровых окон и отверстий технологического назначения. | 5.11. Измерения проводятся на стыках защитных ограждений, у дверных проемов, смотровых окон и отверстий технологического назначения по центру каждой стороны объекта при длине стороны менее 2 м или с шагом 1 - 2 м по каждой стороне объекта при длине стороны более 2 м. |
| 5.10. При проведении дозиметрического контроля в помещениях, где расположены хирургические, флюорографические, маммографические, дентальные и другие специализированные медицинские рентгеновские аппараты, измерения проводят на рабочих местах, т.е. на участках фактического нахождения персонала во время проведения рентгенологических процедур, с использованием стационарных и передвижных средств защиты. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе 5.11. Состояние радиационной безопасности в жилых помещениях, смежных с рентгеностоматологическими кабинетами, оценивают по результатам измерений внутри кабинетов вплотную к внутренним поверхностям стен, смежных с жилыми помещениями. Если в жилом помещении, смежном с рентгеностоматологическим кабинетом, проводятся измерения с согласия владельца помещения или по его запросу, состояние радиационной безопасности оценивают по результатам таких измерений, выполненных согласно п. 5.8. |  |
| 5.12. При проведении дозиметрического контроля в рентгенотерапевтических кабинетах измерения проводят только в помещениях и на территории, смежных с процедурной. | 5.12. При дозиметрическом контроле в рентгенотерапевтических кабинетах измерения проводят только в помещениях и на территории, смежных с помещением рентгенотерапевтического кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом согласно п. 5.10, 5.11. |
|  | 5.13. При дозиметрическом контроле в жилых помещениях, смежных с рентгеностоматологическим кабинетом, измерения проводят: - внутри кабинетов вплотную к внутренним поверхностям стационарных средств радиационной защиты (например, стен, межэтажных перекрытий), смежных с жилыми помещениями, за дополнительными стационарными ограждениями, предусмотренными в проектной документации на рентгеностоматологический кабинет (например, защитными перегородками, подвесными защитными потолками) и не расположенными неразрывно со стационарными средствами радиационной защиты, смежными с жилыми помещениями. - внутри кабинетов вплотную к внутренним поверхностям стационарных средств радиационной защиты (например, стен, межэтажных перекрытий), смежных с жилыми помещениями, с нанесенными слоями дополнительных стационарных средств радиационной защиты (например, баритовой штукатуркой, рентгенозащитными плитами, свинцовыми листами), предусмотренными в проектной документации на рентгеностоматологический кабинет и расположенными неразрывно со стационарными средствами радиационной защиты, смежными с жилыми помещениями. 5.14. Измерения по п. 5.13 проводят: - для горизонтально расположенных стационарных средств радиационной защиты, смежных с жилыми помещениями (например, пол, потолок) в точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; - для вертикально расположенных стационарных средств радиационной защиты, смежных с жилыми помещениями (например, стены) в точках на высоте 100 +/- 20 см по всей длине стационарного средства радиационной защиты с шагом 1 - 2 м. 5.15. Измерения по п. 5.13 могут быть проведены с использованием вспомогательного оборудования, позволяющего располагать средство измерения на необходимой высоте (например, штативы, телескопические ручки). 5.16. При дозиметрическом контроле в палатах, в которых проводят рентгенологические исследования с использованием передвижных рентгеновских аппаратов, проводят измерения на рабочем месте персонала в точках согласно п. 5.9. Рекомендуется дополнительно проводить измерения в точках, соответствующих геометрическому центру верхней поверхности кроватей (коек) других пациентов. |
| 5.13. Измерения МПД или МАД непрерывного рентгеновского излучения проводят в соответствии с технической документацией на используемое средство измерения (далее - ТД). Если средством измерения вычисляется коэффициент вариации, то измерения выполняют в непрерывном режиме, наблюдая за текущим значением коэффициента вариации. Результат измерения МПД, , или МАД, , считывают с табло, когда коэффициент вариации станет ниже 10%. Если средством измерения не вычисляется коэффициент вариации, то регистрируют не менее трех измерений. | 5.17. Измерения МПД или МАД рентгеновского излучения проводят в соответствии с ТД на используемое средство измерения. 5.18. Если средством измерения вычисляются среднее значение результата измерения и коэффициент вариации и (или) статистическая погрешность, то результат измерения МПД, , или МАД, , считывают с табло, когда коэффициент вариации и (или) статистическая погрешность станет меньше 10%. 5.19. Если средством измерения не вычисляются среднее значение результата измерения и коэффициент вариации и (или) статистическая погрешность, то регистрируют не менее четырех показаний средства измерений МПД, , или МАД, . |
| После этого проводят измерения фона в отсутствие излучения рентгеновского аппарата , . Измерения фона проводят до достижения коэффициентом вариации значения, равного 10%. Если средством измерения не вычисляется коэффициент вариации, то регистрируют не менее трех значений измерений. 5.14. Измерения в воздухе кратковременного рентгеновского излучения проводят в режиме измерения МАД с использованием дозиметров, например, типа ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123. Измерения проводят в соответствии с ТД. В выбранной точке выполняют не менее трех измерений МАД, . После этого проводят измерение фона в отсутствие рентгеновского излучения, . |  |
| # VI. Обработка результатов измерений 6.1. В качестве результата измерений мощности дозы в воздухе принимают: - среднее арифметическое значение из n измерений МПД, (или "скользящее" среднее значение МПД для средств измерений, рассчитывающих коэффициент вариации ) за вычетом фона, определенное по формулам (1, 2): (1) ; (2) | # VI. Обработка измерений 6.1. В качестве измеренного значения мощности дозы в воздухе в каждой точке измерения, выбранной согласно пп. 5.6 - 5.16, принимают: - среднее арифметическое значение из n измерений МПД, , полученных согласно п. 5.19, определенное по формуле (1) в каждой из измеряемых точек по пп. 5.9 - 5.14: (1) - среднее значение МПД, , полученное согласно п. 5.18, определенное по формуле (2) в каждой из измеряемых точек по пп. 5.9 - 5.14: ; (2) |
| - среднее арифметическое значение из n измерений МАД, , за вычетом фона, определенное по формуле (3): (3) | - среднее арифметическое значение из n измерений МАД, , полученных согласно п. 5.19, определенное по формуле (3) в каждой из измеряемых точек по пп. 5.9 - 5.14: (3) |
|  | - среднее значение МАД, , полученное согласно п. 5.18, определенное по формуле (4) в каждой из измеряемых точек по пп. 5.9 - 5.14: . (4) 6.2. Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (далее - СКО среднего) результата измерений, S, %, для дозиметров, измеряющих МПД и МАД, рассчитывают по формулам (5, 6): См. схожий фрагмент в сравниваемом документе (5) (6) Для дозиметров, индицирующих коэффициент вариации и (или) статистическую погрешность результата измерений, можно считать, что СКО среднего равно коэффициенту вариации и (или) статистической погрешности. 6.3. Стандартную неопределенность, обусловленную источниками, имеющими случайный характер, %, принимают равной среднему квадратическому отклонению S, %, рассчитанному по формулам (5) или (6): uA = S (7) |
| 6.2. Расчет границ систематической составляющей погрешности результата измерения при доверительной вероятности P = 0,95, проводят по формуле (4): , (4) | 6.4. Стандартную неопределенность, обусловленную присутствием не исключенных остатков систематических погрешностей, %, вычисляют по формуле: , где (8) - границы систематической погрешности результата измерения для P = 0,95, состоящей из: |
| где - основная относительная погрешность согласно ТД, %; | - основная относительная погрешность согласно ТД на используемое средство измерения, %; |
| - дополнительная относительная погрешность, вызванная энергетической зависимостью или погрешность определения поправочного множителя, зависящего от энергии излучения, определенная при поверке (%); - дополнительная относительная погрешность, обусловленная анизотропией чувствительности средства измерения в пределах углов +/- 90°, % (из ТД); - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием температуры воздуха от указанной в ТД; - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием влажности воздуха от указанной в ТД; - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием спектра рентгеновского излучения при калибровке (поверке) дозиметра на рентгеновском излучении и при проведении измерений, . | - дополнительная относительная погрешность, вызванная энергетической зависимостью, или погрешность определения поправочного множителя, зависящего от энергии излучения, определенная при поверке, %; - дополнительная относительная погрешность, обусловленная анизотропией чувствительности средства измерения в пределах углов +/- 90°, % (из ТД на используемое средство измерения); - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием температуры воздуха от указанной в ТД на используемое средство измерения; - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием влажности воздуха от указанной в ТД на используемое средство измерения; - дополнительная относительная погрешность, вызванная отличием спектра излучения при калибровке (поверке) дозиметра и при проведении измерений, . |
|  | 6.5. Рассчитывают суммарную стандартную неопределенность, %, по формуле: (9) |
| 6.3. Относительное среднее квадратическое отклонение (далее - СКО) результата измерений, S (%), для дозиметров, измеряющих МПД и МАД, рассчитывают по формулам (5, 6): См. схожий фрагмент в сравниваемом документе (5) (6) Для дозиметров, индицирующих коэффициент вариации результата измерений, можно считать, что СКО равно половине коэффициента вариации, . 6.4. Вычисляют доверительные границы случайной составляющей погрешности , по формуле (7): , (7) где tq - коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности и числа измерений (при доверительной вероятности 0,95 tq = 2,78, если n = 5 и tq = 4,30 при n = 3). Для дозиметров, индицирующих коэффициент вариации результата измерений, доверительную случайную погрешность принимают равной коэффициенту вариации, . |  |
| 6.5. Вычисляют доверительную относительную погрешность результата измерения, , (%) для доверительной вероятности p = 0,95: | 6.6. Вычисляют расширенную неопределенность, %, для доверительной вероятности P = 0,95 по формуле: |
|  | U0,95 = 2·uC (10) |
| - если , то принимают ; - если , то принимают ; - если , доверительную относительную погрешность вычисляют по формуле (8): , (8) где K - коэффициент, определяемый согласно данным представленным в таблице 3. Таблица 3 Коэффициенты, K, для оценки доверительной относительной погрешности 0,8; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. K0,95; 0,76; 0,74; 0,71; 0,73; 0,76; 0,78; 0,79; 0,80; 0,81. K0,99; 0,84; 0,82; 0,80; 0,81; 0,82; 0,83; 0,83; 0,84; 0,85. |  |
| 6.6. Рассчитывают границы абсолютной погрешности результата измерений (при доверительной вероятности 0,95) по формуле (9): (9) 6.7. Результаты измерений заносят в протокол измерений в виде , . 6.8. Пример протокола дозиметрического контроля представлен в приложении к настоящим МУК. | 6.7. Рассчитывают абсолютную расширенную неопределенность по формуле: (11) 6.8. Результаты измерений заносят в протокол измерений в виде: 6.9. Рекомендуемая форма протокола дозиметрического контроля представлена в приложении к настоящим МУК. |
| # VII. Интерпретация результатов измерений 7.1. На основании измеренных значений и рассчитывают приведенные к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата значения МПД и МАД для разных категорий облучаемых лиц, помещений и территорий по формулам (10, 11): , мкГр/ч, или (10) , мкЗв/ч, (11) где: W - недельная рабочая нагрузка рентгеновского аппарата, (мА·мин)/нед согласно таблице 2; | # VII. Оценка результатов измерений 7.1. На основании измеренных значений МПД, , и МАД, , рассчитывают приведенное к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата значение МПД, , с учетом консервативного подхода к оценке мощности эффективной дозы по формулам (12, 13): , мкГ/ч, или (12) , мкГ/ч, где (13) W - недельная рабочая нагрузка рентгеновского аппарата, (мА·мин)/нед <6>; |
|  | -------------------------------- <6> Таблицы 4.1, 9.1 СанПиН 2.6.1.1192-03. 1800 - время работы персонала группы А, мин./нед.; |
| tc = 1500 ч/год (30-часовая рабочая неделя); n - коэффициент сменности, учитывающий возможность двухсменной работы рентгеновского аппарата и связанную с ней продолжительность облучения персонала группы Б, пациентов и населения; T - коэффициент занятости помещения, учитывающий максимально возможную долю рабочего времени нахождения людей в зоне облучения; |  |
| Iизм - значение тока, установленное во время измерения, мА; | Iизм - значение тока, установленное во время измерения, мА; |
|  | f(10) - коэффициент перехода от МАД, , к МПД, , Зв/Гр, равный 0,6 для маммографических рентгеновских аппаратов и 1,5 для всех остальных рентгеновских аппаратов. |
| 0,83 - числовой коэффициент. |  |
| 7.2. Для анализа результатов дозиметрического контроля мощности дозы на рабочих местах персонала, находящихся непосредственно в процедурной рентгеновского кабинета, значение приведенной мощности эффективной дозы оценивают на основе измерений МПД или МАД по формулам (12 - 15): | 7.2. Для оценки результатов дозиметрического контроля мощности дозы на рабочих местах персонала, находящихся непосредственно в помещении рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, полученных согласно п. 5.6, значение приведенной мощности эффективной дозы оценивают на по формуле (14): |
|  | , мкЗв/ч, где (14) |
| - при использовании персоналом индивидуального защитного фартука: , мкЗв/ч, (12) , мкЗв/ч; (13) - когда индивидуальный защитный фартук не используется: , мкЗв/ч, (14) , мкЗв/ч, (15) |  |
| где: , , , - значения МПД и МАД, приведенные к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата, рассчитанные на основе измеренных значений на уровнях 160 см и 100 см от пола; 0,1 и 0,9 - взвешивающие коэффициенты; | , , , - приведенные к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата значения МПД, рассчитанные на основе измеренных значений на уровнях головы (160 см), груди (120 см), низа живота (80 см) и ног (30 см) от пола соответственно; , , , - взвешивающие тканевые коэффициенты, полученные исходя из суммы значений тканевых коэффициентов wr на уровнях головы, груди, низа живота и ног, отн. ед. , , , принимаются равными 0,15; 0,3; 0,5 и 0,05 соответственно. |
| CE - коэффициент перехода от кермы в воздухе к значению эффективной дозы, принимается равным 1 Зв/Гр для передне-задней геометрии облучения; | kМПД - коэффициент перехода от МПД к мощности эффективной дозы, равный 0,5 Зв/Гр. |
| kфарт - коэффициент ослабления рентгеновского излучения защитным фартуком, который можно определить одним из следующих способов: - производить измерения за защитным фартуком; - использовать значения kфарт из протоколов испытаний средств индивидуальной защиты; - использовать справочные данные для значений kфарт на основе значений свинцовых эквивалентов. |  |
| 7.3. В помещениях, смежных с процедурной рентгеновского или рентгеностоматологического кабинета, вдали от источника МПД и МАД измеряют на одной высоте 100 см, учитывая, что в этих условиях облучение тела человека относительно равномерно. Для оценки результатов радиационного контроля мощность эффективной дозы определяют по формулам (16, 17): , мкЗв/ч, (16) | 7.3. Для оценки результатов дозиметрического контроля мощности дозы в помещениях, смежных с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом, на стыках защитных ограждений, у дверных проемов, смотровых окон и отверстий технологического назначения, полученных согласно п. 5.10 и (или) п. 5.11, учитывая, что в этих условиях облучение тела человека относительно равномерно, значение приведенной мощности эффективной дозы оценивают по формуле (15): , мкЗв/ч, где (15) |
|  | kМПД - коэффициент перехода от МПД к мощности эффективной дозы, равный 0,5 Зв/Гр. 7.4. Для оценки результатов дозиметрического контроля мощности дозы в жилых помещениях, смежных с рентгеностоматологическим кабинетом, полученных согласно п. 5.13: - внутри кабинетов вплотную к внутренним поверхностям стационарных средств радиационной защиты (например, стен, межэтажных перекрытий), смежных с жилыми помещениями, за дополнительными стационарными ограждениями, предусмотренными в проектной документации на рентгеностоматологический кабинет и не расположенными неразрывно со стационарными средствами радиационной защиты (например, стенами, межэтажными перекрытиями), смежными с жилыми помещениями, значение приведенной мощности эффективной дозы оценивают на основе измерений МПД или МАД по формулам (15); - внутри кабинетов вплотную к внутренним поверхностям стационарных средств радиационной защиты (например, стен, межэтажных перекрытий), смежных с жилыми помещениями, с нанесенными слоями дополнительных стационарных средств радиационной защиты (например, баритовой штукатуркой, рентгенозащитными плитами, свинцовыми листами), предусмотренными в проектной документации на рентгеностоматологический кабинет и расположенными неразрывно со стационарными средствами радиационной защиты (например, стенами, межэтажным перекрытиями), смежными с жилыми помещениями, значение приведенной мощности эффективной дозы оценивают на основе измерений МПД или МАД с учетом коэффициента ослабления рентгеновского излучения нанесенными слоями дополнительной защиты (например, баритовой штукатуркой, рентгенозащитными плитами, свинцовыми листами) по формулам (16): , мкЗв/ч, где (16) kМПД - коэффициент перехода от МПД к мощности эффективной дозы, равный 0,5 Зв/Гр; K - коэффициент ослабления рентгеновского излучения нанесенными слоями дополнительной защиты, отн. ед. Численные значения коэффициентов ослабления для слоев дополнительных стационарных средств радиационной защиты берут из проектной документации на рентгеностоматологический кабинет. 7.5. Для оценки приведенной мощности эффективной дозы используются максимальные значения приведенной к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата МПД, , рассчитанные по п. 7.1 на данном рабочем месте, в смежном помещении или прилегающей территории. |
| , мкЗв/ч. (17) |  |
| 7.4. При наличии в рентгеновском кабинете нескольких рентгеновских аппаратов измерения проводят последовательно во время работы каждого из них, приводят результаты измерений к номинальной рабочей нагрузке каждого аппарата и вычисляют приведенную мощность эффективной дозы для каждого аппарата. Полученные значения приведенной мощности эффективной дозы для каждого аппарата суммируют. | 7.6. При наличии в рентгеновском кабинете нескольких рентгеновских аппаратов измерения проводят последовательно во время работы каждого из них, приводят результаты измерений к номинальной рабочей нагрузке каждого аппарата и вычисляют приведенную мощность эффективной дозы для каждого аппарата. Полученные значения приведенной мощности эффективной дозы для каждого аппарата суммируют. |
| 7.5. Полученное по результатам измерений значение приведенной мощности эффективной дозы (п. 7.2 - 7.4) сравнивают со значениями ДМЭД для лиц соответствующих категорий и помещений различного назначения, приведенных в табл. 4. При этом необходимо учитывать, что амбиентная доза в среднем в диапазоне напряжений на рентгеновской трубке от 50 до 140 кВ переоценивает значение эффективной дозы в 1,7 раза. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе Таблица 4 Значения допустимой мощности эффективной дозы Назначение помещения, территории; tc·n·T, ч/год; Предел дозы (далее - ПД), мЗв/год; ДМЭД, мкЗв/ч. 1; 2; 3; 4. Помещения постоянного пребывания персонала группы А (например, процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача); 1 500; 20; 13. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места персонала группы Б; 2 000; 5; 2,5. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (например, холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, туалет, кладовая); 500; 5; 10. Помещения эпизодического пребывания персонала группы Б (например, технический этаж, подвал, чердак); 120; 5; 40. Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета; 750; 1; 1,3. Офисные помещения сторонних организаций; 2000; 1; 0,5. Территория, прилегающая к наружной стене процедурной рентгеновского кабинета; 360; 1; 2,8. Жилые помещения, смежные с процедурной рентгеностоматологического кабинета; 3 000; 1; 0,3. 7.6. При превышении значений приведенной мощности эффективной дозы указанных в табл. 4 значений ДМЭД проводится расследование и устранение нарушений. 7.7. При невозможности проведения измерений в жилых помещениях, смежных с рентгеностоматологическим кабинетом, значение рассчитывают на основании результатов измерений внутри кабинета (п. 5.11). Если рассчитанное значение оказывается выше 0,3 мкЗв/ч (ДМЭД для жилых помещений), то принимают дополнительные меры радиационной защиты внутри кабинета (например, изменение расстановки оборудования, установка дополнительных средств физической защиты от излучения). |  |
| # VIII. Критерии соответствия объекта радиационного контроля нормативным требованиям | # VIII. Критерии соответствия объекта радиационного контроля нормативным требованиям |
|  | 8.1. Полученное по результатам оценки значение приведенной мощности эффективной дозы (пп. 7.1 - 7.4) сравнивают по абсолютной величине с величинами допустимой мощности дозы ДМД в помещениях различного назначения <7>. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе -------------------------------- <7> Таблица 4.2 СанПиН 2.6.1.1192-03. |
| 8.1. Объект контроля признается соответствующим требованиям радиационной безопасности при выполнении соотношения (18): (18) | 8.2. Объект контроля признается соответствующим требованиям радиационной безопасности при выполнении соотношения (17): (17) |
| где: - параметр, задаваемый регулирующим органом, характеризующий приемлемую относительную неопределенность дозиметрического контроля; - положительная граница абсолютной погрешности результата измерения для доверительной вероятности P = 0,95 (формула (9)). При контроле эффективных доз внешнего облучения персонала и населения, близких к пределу дозы в полях фотонного излучения, международными организациями рекомендовано применять значение <5>. -------------------------------- <5> Публикация 60 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по Радиологической Защите 1990 года: пер. с англ. / под общ. ред. И.Б. Кеирим-Маркуса. - М.: Энергоатомиздат. 1994. - 208 с; ICRP Publication 75 General Principles for the Radiation Protection of Workers. - Ann ICRP, Vol 27(1), 1997. |  |
| # Приложение к МУК 2.6.1.3732-21 (рекомендуемый образец) ПРИМЕР ПРОТОКОЛА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОТОКОЛ N ____ от "__" ____________ 20__ г. Наименование организации __________________________________________ Адрес ______________________________ Корпус ___ Этаж ___ Комната ____ Назначение кабинета ____________________ Телефон ___________________ Аппарат ___________________________________________________________ Анодное напряжение _______________ кВ Общий фильтр _________________ Дополнительный фильтр _______ мм Al и (или) Cu. Измерения проводились с тканеэквивалентным фантомом: ____________, дозиметром типа ____ N ___, свидетельство о поверке N ___ от ______ Чертеж кабинета (размещение оборудования); Смежные с кабинетом помещения. Над кабинетом ______________ Под кабинетом ______________ За стеной А _________________ За стеной Б _________________ За стеной В _________________ За стеной Г _________________ За стеной Д _________________. | # Приложение к МУК 2.6.1.3829-22 (рекомендуемый образец) ПРИМЕР ПРОТОКОЛА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОТОКОЛ N _______ от "__" ________ 20__ г. Наименование организации ________________________________________ Адрес ____________________ Корпус _____ Этаж _____ Комната _______ Назначение кабинета ___________________ Телефон __________________ Аппарат _________________________________________________________ Анодное напряжение _____________ кВ Общий фильтр ________________ Дополнительный фильтр _____ мм Al и (или) Cu. Измерения проводились с тканеэквивалентным фантомом: дозиметром типа _____ N ___, свидетельство о поверке N __ от __________ Чертеж кабинета (размещение оборудования); Смежные с кабинетом помещения. Над кабинетом __________________ Под кабинетом __________________ За стеной А _____________________ За стеной Б _____________________ За стеной В _____________________ За стеной Г _____________________ За стеной Д _____________________. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ (при рабочей нагрузке W = ___ мА·мин /нед.) N точки изм.; Наименование места измерения; Направление излучения; Iизм, мА; Мощность дозы; ДМЭД, мкЗв/ч; Примечание. , мкГр/ч , мкЗв/ч; мкГр/ч, мкЗв/ч; , мкГр/ч, мкЗв/ч; мкЗв/ч. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета. Фон. 1; Над кабинетом. 2; Под кабинетом. 3; За стеной А; Стена. 4; Окно. 5; Дверь. 6; За стеной Б; Стена. 7; Окно. 8; Дверь. 9; За стеной В; Стена. 10; Окно. 11; Дверь. 12; За стеной Г; Стена. 13; Окно. 14; Дверь. 15; За стеной Д; Стена. 16; Окно. 17; Дверь. Рабочее место рентгенолаборанта у пульта управления рентгеновским аппаратом. 18; Голова. 19; Середина торса. Рассчитанное значение. Процедурная рентгеновского кабинета. Рабочее место врача-рентгенолога. 22; Голова; Вертик.. 23; Гориз.. 24; Середина торса; Вертик.. 25; Гориз.. Всего; Вертик.; Рассчитанное значение. Гориз.. Измерения проводили: _____________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) При измерениях присутствовали: _____________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись). | Результаты (при рабочей нагрузке W = __ мА·мин/нед.) N точки изм.; Наименование места измерения; Направление излучения; Iизм, мА; Мощность дозы; ДМД, мкГр/ч; Примечание. , мкГр , мкЗв; U(0,95), мкГр/ч, мкЗв/ч; , мкГр/ч; , Зв/ч. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Помещения, смежные с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом. 1; Над кабинетом. 2; Под кабинетом. 3; За стеной А; Стена. 4; Окно. 5; Дверь. 6; За стеной Б; Стена. 7; Окно. 8; Дверь. 9; За стеной В; Стена. 10; Окно. 11; Дверь. 12; За стеной Г; Стена. 13; Окно. 14; Дверь. 15; За стеной Д; Стена. 16; Окно. 17; Дверь. Помещение рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом. Рабочее место врача-рентгенолога. 19; Голова; Вертик.. 20; Гориз.. 21; Грудь; Вертик.. 22; Гориз.. 23; Живот; Вертик.. 24; Гориз.. 25; Ноги; Вертик.. 26; Гориз.. Всего; Вертик.; Рассчитанное значение. Гориз.. Измерения проводили: ____________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) При измерениях присутствовали: __________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись). |
| # Библиографические ссылки 1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 5. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения". | # Библиографические ссылки 1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 5. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-Ф3 "О радиационной безопасности населения". |
| 6. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)". |  |
| 7. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". | 6. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". |
|  | 7. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". |
| 8. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". | 8. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". |
|  | 9. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". |
| 9. Приказ Минздрава России от 15.08.2012 N 89н "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений". | 10. Приказ Минздрава России от 15.08.2012 N 89н "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений". |
|  | 11. ГОСТ 8.087 "Установки дозиметрические рентгеновского и гамма-излучений эталонные. Методика поверки по мощности экспозиционной дозы мощности кермы в воздухе". |
| 10. Приказ Минздрава России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". |  |
| 11. Публикация 60 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по Радиологической Защите 1990 года: пер. с англ. / под общ. ред. И.Б. Кеирим-Маркуса. - М.: Энергоатомиздат, 1994. - 208 с. 12. ICRP Publication 75. General Principles for the Radiation Protection of Workers. - Ann ICRP Vol 27(1), 1997. # Термины и определения Для целей настоящей методики использованы следующие понятия: Контроль радиационный - получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль). | 12. Публикация 60 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по Радиологической Защите 1990 года: пер. с англ. / под общ. ред. И.Б. Кеирим-Маркуса. М.: Энергоатомиздат, 1994. 208 с. 13. ICRP Publication 75. General Principles for the Radiation Protection of Workers. - Ann ICRP Vol 27(1), 1997. # Термины и определения Для целей настоящей методики использованы следующие понятия: Контроль радиационный - радиационные измерения, выполняемые для получения информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей, с целью определения степени соблюдения установленных норм (включая непревышение установленных уровней) или с целью наблюдения за состоянием объекта (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль). |
| Контроль дозиметрический - измерение мощности дозы излучений в местах производственной деятельности человека, определение эффективных или эквивалентных, индивидуальных и коллективных доз от различных источников ионизирующего излучения для сопоставления с установленными нормативами облучения и контрольными уровнями. | Контроль дозиметрический - измерение мощности дозы излучений в местах производственной деятельности человека, определение эффективных или эквивалентных индивидуальных и коллективных доз от различных источников ионизирующего излучения для сопоставления с установленными нормативами облучения и контрольными уровнями. |
|  | Рентгеностоматологический кабинет - стоматологический кабинет, в котором также используется стационарное или портативное рентгеновское оборудование (как правило, рентгеновский аппарат для интраоральной рентгенографии в настенном исполнении, с фиксацией на стоматологической установке или в портативном варианте). В качестве детектора может использоваться как цифровое оборудование (радиовизиограф, фосфорные пластины и сканер для оцифровки), так и рентгеновская пленка. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| МУК 2.6.1.3732-21. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания I. Область применения II. Общие положения III. Подготовка персонала IV. Средства измерений и вспомогательное оборудование V. Порядок проведения дозиметрического контроля VI. Обработка результатов измерений VII. Интерпретация результатов измерений VIII. Критерии соответствия объекта радиационного контроля нормативным требованиям Приложение. Пример протокола дозиметрического контроля (рекомендуемый образец) Библиографические ссылки Термины и определения | МУК 2.6.1.3829-22. 2.6.1. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания I. Область применения II. Общие положения III. Подготовка персонала IV. Средства измерений и оборудование V. Порядок проведения дозиметрического контроля VI. Обработка измерений VII. Оценка результатов измерений VIII. Критерии соответствия объекта радиационного контроля нормативным требованиям Приложение. Пример протокола дозиметрического контроля (рекомендуемый образец) Библиографические ссылки Термины и определения |
| --- | --- |